核技术利用建设项目

X射线实时成像检测系统应用项目环境影响报告表

浙江前进暖通科技股份有限公司

2017年10月

环境保护部制

核技术利用建设项目

X射线实时成像检测系统应用项目环境影响报告表

建设单位名称：浙江前进暖通科技股份有限公司

建设单位法人代表（签名或盖章）：杨杰

通讯地址：缙云县壶镇工业园锦绣路18号

邮政编码：                 联系人：吕惠群

电子邮箱：                 联系电话：15869221321

目录

表1 项目基本情况	1

表2放射源	4

表3非密封放射性物质	4

表4射线装置	4

表5废弃物（重点是放射性废弃物）	5

表6评价依据	6

表7保护目标与评价标准	8

表8环境质量和辐射现状	12

表9项目工程分析与源项	15

表10辐射安全与防护	18

表11环境影响分析	21

表12辐射安全管理	28

表13结论与建议	31

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目周围环境概况示意图

附图三  车间布置图

附图四  检测室布局图

附图五  铅房设计图

附图六  评价范围示意图

附图七  探伤工作场所分区管理示意图

附件：

附件一 营业执照

附件二 土地房屋租赁合同

附件三 一般类项目环评批复

附件四 一般类项目验收批复

附件五 环评委托书

附件六 产品合格书

附件七 辐射环境本底检测报告

附件八 专家意见表

附件九 修改清单

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | X射线实时成像检测系统应用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 浙江前进暖通科技股份有限公司 |
| 法人代表 | 杨杰 | 联系人 | 吕惠群 | 联系电话 | 15869221321 |
| 注册地址 | 缙云县壶镇工业园锦绣路18号 |
| 项目建设地点 | 缙云县壶镇工业园锦绣路18号 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设项目总投资 （万元） | 150 | 项目环保投资 （万元） | 12.82 | 投资比例（环保投资/总投资） | 8.55% |
| 项目性质 | 新建 □改建 □扩建 □其他 | 占地面积（㎡） | 50 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用）□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类□Ⅲ类 |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类□Ⅲ类 |
|  |  | 使用 | Ⅱ类□Ⅲ类 |
|  | 其他 |  |
| 1.1项目概述 浙江前进暖通科技股份有限公司成立于2015年12月，专业从事热交换器的生产。 因生产发展需要及提高产品质量的要求，公司租用浙江前进有色金属铸造有限公司的厂房并拟在厂房内新增2套X射线数字成像检测系统（其中一套仅在订单量大时使用）用于对焊接板、焊接塞、热交换器的无损检测，该套系统包括1台X射线探伤机、1个整体铅房（探伤室）及显示和控制系统。该公司只在铅房内进行探伤工作。 企业“年产60万只热交换器生产线项目”的环评批复于2016年10月12日通过了缙云县环境保护局的环保审批，批复文号为缙环建【2016】45号，见附件三，于2017年7月24日通过了环保设施的竣工验收，验收文号为缙环验【2017】13号，见附件四。 根据国家有关建设项目辐射环境管理规定，本项目应编制辐射环境影响报告表，并向有权限的环保部门申领辐射安全许可证。为保护环境、保障公众健康，浙江前进暖通科技股份有限公司委托浙江问鼎环境工程有限公司（国环评证乙字第2053号）对本建设项目进行辐射环境影响评价。 评价单位在现场踏勘的基础上，按照国家有关建设项目辐射环境影响报告表的内容和格式，编制完成本项目的环境影响报告表（送审稿）。 1.2 评价目的 （1）对该公司拟建 X 射线数字成像检测系统地址进行辐射环境本底水平检测，以掌握该拟建地的辐射环境背景水平； （2）通过理论计算方法，对拟购置的2台 X 射线数字成像检测系统作业时对周围辐射环境影响进行预测评价； （3）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽量低水平”； （4）满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求，为该公司运行期辐射环境保护管理提供科学依据。 2 项目概况 2.1 地理位置 浙江前进暖通科技股份有限公司位于缙云县壶镇工业园锦绣路18号，租用浙江前进有色金属铸造有限公司的厂房。项目周围环境概况示意图见附图一，探伤室具体位置图见附图二。 2.2 建设内容及规模 本项目总占地面积50m2，总投资150万元，拟建探伤室两间，位于缙云县壶镇工业园锦绣路18号，租用浙江前进有色金属铸造有限公司的厂房。本项目探伤对象为焊接板、焊接塞、热交换器，不存在两台或两台以上探伤机同时曝光的情况，本项目不涉及野外探伤，本项目X射线探伤室位置图见附图三。 2.3 工作人员及工作制度 工作制度：本项目辐射工作人员每周工作6天，每天工作8小时，实行两班制。 人员安排：本项目设置辐射工作人员2人。 2.4 产业政策符合性 本项目属于国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016修订）中第六项核能中第六条“同位素、加速器及辐照应用技术开发”项目，属于国家鼓励类产业，符合国家现行产业政策。 2.5 实践正当性分析 浙江前进暖通科技股份有限公司新建X射线探伤室的目的是为了实现对设备的无损检测，提高产品的质量与生产安全，其探伤机运行所致辐射工作人员和周围公众成员的剂量符合本次评价标准要求，只要按规范操作，该公司所使用的探伤机是符合辐射防护“实践的正当性”原则。 3 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、本项目X射线探伤室拟建地为工业用地，之前未进行过跟辐射有关的任何活动。不存在原有污染和环境遗留问题。 2、浙江前进暖通科技股份有限公司之前未开展过跟辐射有关的工作，尚未取得浙江省环境保护厅核发的《辐射安全许可证》。 3、直接从事使用活动的工作人员和负责辐射安全防护的相关管理人员必须经辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。 |

# 表2放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量 （Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

# 表4射线装置

- 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大 能量（Mev） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线实时成像检测系统 | Ⅱ类 | 1 | XYG-1610/5 | 160 | 10 | 探伤零件 | 探伤铅房 | 1号机 |
| 2 | X射线实时成像检测系统 | Ⅱ类 | 1 | XG-150C | 150 | 3 | 探伤零件 | 探伤铅房 | 2号机 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧 | 气体 | / | / | 少量 | 少量 | 少量 | 不暂存 | 在常温常压下可自行分解为氧气 |
| NOX | 气体 | / | / | 少量 | 少量 | 少量 | 不暂存 | 直接进入大气 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2.含有放射性的废物要说明,其排放浓度/年排放总量分别用比活度(Bq/L或Bq/kg或Bq/m3)和活度(Bq)。

# 表6评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修改），2016年9月1日； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日； （4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（修改），国务院令653号，2014年7月9日； （5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日实施； （6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（修改），环境保护部令第3号，2008年12月6日； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环保部令第44号，2017年9月1日； （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令第18号，2011年5月1日； （9）《关于发布射线装置分类办法的公告》，国家环境保护总局，2006年第26号； （10）《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》国家环保总局，环发[2006]145号； （11）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（修正），省政府令第321号，2014年3月13日； （12）《浙江省辐射环境管理办法》，省政府令第289号，2012年2月1日。 （13）《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2015年本）》及《设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015年本）》的通知，浙环发[2015]38号，2015年10月23日。 （14）《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》，环办辐射函（2016）430号文，2016年3月7日。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | 《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》，（HJ10.1-2016） |
| 其他 | （1）营业执照； （2）厂房租赁合同。 （3）一般类项目环评批复 （4）一般类项目验收批复 （5）环评委托书 （6）产品合格书 （7）辐射环境本底检测报告 （8）专家意见表 （9）修改清单 |

# 表7保护目标与评价标准

7.1评价范围 本项目使用的X射线探伤机是Ⅱ类射线装置，根据《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）中“放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围”等相关规定，确定本项目评价范围为铅房边界外50m范围内区域。

7.2保护目标 本项目主要考虑X射线探伤机工作时产生的X射线可能对周围环境产生的辐射影响，新建X射线探伤机边界外50m范围内无居民区、学校等环境敏感目标，都在厂区车间范围内，辐射工作人员及铅房周围50m范围内车间其他工作人员为主要关注对象。 表7-1 项目环评范围内主要关注对象一览表 周边环境状况描述 保护对象 人数 年剂量约束值 X射线探伤室 职业 辐射工作人员 2 5mSv/a 组芯车间 非辐射工作人员 生产人员 10 0.25mSv/a 清砂车间 生产人员 36 内窥镜检验车间 生产人员 9 制芯车间 生产人员 55 7.3评价标准 7.3.1《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） （1）防护与安全的最优化 对于来自一项实践中的任一特定源的照射，应使防护与安全最优化，使得在考虑了经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照射的人数以及受照射的可能性均保持在可合理达到的尽量低水平；这种最优化应以该源所致个人剂量和潜在照射危险分别低于剂量约束和潜在照射危险约束为前提条件(治疗性医疗照射除外）。 （2）剂量限值 （3）职业照射 （4）剂量限值 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv。 本项目取其四分之一即5mSv作为管理限值。 （5）公众照射 （6）剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a）年有效剂量，1mSv。 本项目取其四分之一即0.25mSv作为管理限值。 7.3.2《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015） 本标准规定了工业X射线探伤装置、探伤作业场所及放射工作人员与公众的放射卫生防护要求和监测方法。 本标准适用于500kV以下的工业X射线探伤装置（以下简称X射线装置）的生产和使用。 （1）防护安全要求 ①探伤室的设置应充分考虑周围的辐射安全，操作室应与探伤室分开并尽量避开有用线束照射的方向。 ②应对探伤工作场所实行分区管理。一般将探伤室墙壁围成的内部区域划为控制区，与墙壁外部相邻区域划为监督区。 ③X射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足： a)人员在关注点的周剂量参考控制水平，对职业工作人员不大于100μSv/周，对公众不大于5μSv/周； b)关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h。 （2）探伤室顶的辐射屏蔽应满足： a)探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同 4.1.3； b)对不需要人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平通常可取为100μSv/h。 （3）探伤室应设置门-机联锁装置,并保证在门（包括人员门和货物门）关闭后X射线装置才能进行探伤作业。门打开时应立即停止X射线照射，关上门不能自动开始X射线照射。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。 （4）探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置。“预备”信号应持续足够长的时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别，并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。 （5）照射状态指示装置应与X射线探伤装置联锁。 （6）探伤室内、外醒目位置处应有清晰的对“预备”和“照射”信号意义的说明。 （7）探伤室防护门上应有电离辐射警告标识和中文警示说明。 （8）探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳,确保出现紧急事故时，能立即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮或拉绳应当带有标签，标明使用方法。 （9）探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于3次。 （10）安全操作要求 ①探伤工作人员进入探伤室时除佩戴常规个人剂量计外，还应配备个人剂量报警仪。当辐射水平达到设定的报警水平时，剂量仪报警，探伤工作人员应立即离开探伤室,同时阻止其他人进入探伤室,并立即向辐射防护负责人报告。 ②应定期测量探伤室外周围区域的辐射水平或环境的周围剂量当量率，包括操作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应当与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告。 ③交接班或当班使用剂量仪前，应检查剂量仪是否正常工作。如在检查过程中发现剂量仪不能正常工作，则不应开始探伤工作。 ④探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置，如准直器和附加屏蔽，把潜在的辐射降到最低。 ⑤在每一次照射前,操作人员都应该确认探伤室内部没有人员驻留并关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始探伤工作。 ⑥开展探伤室设计时未预计到的工作，如工件过大必须开门探伤，应遵循（11）的要求。 7.3.3《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014） 1范围 本标准规定了工业X射线探伤室辐射屏蔽要求。 本标准适用于500kV以下工业X射线探伤装置的探伤室。 3.2探伤室辐射屏蔽的剂量参考控制水平 3.2.1相应有用线束的整个墙面均考虑有用线束屏蔽，不需考虑进入有用线束区的散射辐射。 3.2.2散射辐射考虑以0°入射探伤工件的90°散射辐射。 3.2.3当可能存在泄漏辐射和散射辐射的复合作用时，通常分别估算泄漏辐射和各项散射辐射，当它们的屏蔽厚度相差一个什值层厚度。（TVL）或更大时，采用其中较厚的屏蔽，当相差不足一个TVL时，则在较厚的屏蔽上增加一个半值层厚度（HVL）。 3.3其他要求 3.3.2探伤装臵的控制室应臵于探伤室外，控制室和人员门应避开有用线束照射的方向。 3.3.3屏蔽设计中，应考虑缝隙、管孔和薄弱环节的屏蔽。 3.3.5应考虑探伤室结构、建筑费用及所占空间，常用的材料为混凝土、铅和钢板等。

# 表8环境质量和辐射现状

8.1 项目地理和场所位置 8.1.1 企业地理位置 浙江前进暖通科技股份有限公司位于缙云县壶镇工业园锦绣路18号，租用浙江前进有色金属铸造有限公司的厂房，占地面积50m2 。浙江前进暖通科技股份有限公司地理位置图见附图一。 浙江前进暖通科技股份有限公司东侧为森贝尔公司，南侧为前进有色金属铸造公司，西北侧为浙江百年积家铜艺门业有限公司，北侧为浙江金晶铸件有限公司，企业周边环境示意图见附图二。 X射线探伤室位于浙江前进暖通科技股份有限公司厂房内东部，其东侧为砂芯存放区，南部为组芯车间，西部为清砂车间，北部为制芯车间，车间布置图见附图三。 8.2 环境质量和辐射现状 为了解X射线探伤机集齐周围的辐射环境背景水平，建设单位委托浙江鼎清环境检测技术有限公司于2017年8月4日对铅房周围环境进行辐射环境现场监测，检测报告见附件7。 8.2.1 检测因子及点位 检测因子：X射线剂量率 检测点位：X射线探伤机拟建址 检测时间：2017年10月11日。 8.2.2 检测仪器及规范 监测仪器的参数与规范见表8-1。 表8-1 X-γ射线剂量率监测仪器参数与规范 项目 内容 仪器名称 便携式多功能射线检测仪 仪器型号 BG9512（内置探头：BG9512；外置探头:BG7030） 生产厂家 贝谷科技股份有限公司 能量范围 内置探头：50keV～1.3MeV；外置探头：≥60keV 量程 内置探头：0.1μSv/h-30mSv/h(137Cs)；外置探头：本底-200μGy/h 检定证书 上海市计量测试技术研究院 （编号：2017H21-20-1216733002） 有效期：2017年8月21日~2018年8月20日 监测规范 GB/T14583-93《环境地表γ辐射剂量率测定规范》 HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》 8.2.3 检测结果及评价 现状监测点位见图8-1，监测结果见表8-2。 图8-1 检测点位图 表8-2 检测结果 检测点编号 检测地点 检测结果 nGy/h ▲1 探伤室1北侧 94 ▲2 探伤室1南侧 96 ▲3 探伤室1西侧 96 ▲4 探伤室1东侧 87 检测点编号 检测地点 检测结果 nGy/h ▲1 探伤室2北侧 86 ▲2 探伤室2南侧 90 ▲3 探伤室2西侧 85 ▲4 探伤室2东侧 87 由表8-2的检测结果可知，X射线数字成像检测系统拟建址各检测点位的γ辐射剂量率在85~96nGy/h之间，由《浙江省环境天然放射性水平调查报告》可知，丽水地区室内γ辐射剂量率在76-205nGy/h之间，可见其γ辐射剂量率处于一般本底水平，未见异常。

# 表9项目工程分析与源项

9.1工程设备和工艺分析 9.1.1设备特点及作业方式 公司拟在厂区内购置的X射线实时成像装置由丹东奥龙射线仪器集团有限公司和上海超群无损检测设备有限责任公司生产提供（设备合格证见附件六），系统主要由X射线探伤机、图像增强器成像单元、计算机图像处理系统、监控系统、机械传动装置、电气控制系统和防护及警示系统等七部分组成，涵盖了光、机、电三大类技术领域，利用X射线与工业电视相配合，能够实时观测到焊接板、焊接塞、热交换器工件的检测图像，从而判定内部是否存在缺陷及缺陷类型和等级，同时通过计算机图像处理系统完成对图像的存储和处理，以提高图像的清晰度，保证评定的准确性。该公司只在铅房内进行探伤工作，主射方向朝东。公司主用设备最大工作工况为年工作探伤时间2000小时，2号机器只在主用设备进行维护检修时使用，最大工作工况为年工作探伤时间240小时，仅在订单量大时使用。 该设备主要用于检测焊接板、焊接塞、热交换器工件。工件大小厚度为3-6毫米，直径11.5毫米的圆柱体，目前检测最大厚度8mm。 高频X射线机本身只是产生X射线的最基本配置，在实际使用过程中为了能更好的发挥X射线无损探伤的作用，需要专门做一些工装控制系统，防护系统，保护系统，成像系统等，把这些系统有机的结合在一起就形成了一个完成专门工作任务的X射线检测系统，如X射线实时成像检测系统，X射线轮胎检测系统，工业CT检测系统，微焦点X射线检测仪等设备。 高频X射线机的基本配置由X射线管、高压电源装置、高压电缆、控制台、冷却器、低压控制电缆及水管等几部分组成。 表9-1 高频恒电压X射线系统技术参数 型号 参数 XYG-1610/5 输入 交流电源 单相50HZ，380/220AC±10% 电源容量（KVA） ≥10KVA 输出 X射线管电压（KV） 160 X射线电流（mA） 10mA 辐射角度 周向平靶 25°*360° 曝光条件 焦距：60cm，曝光时间5min；电视可视系统 工作环境 温度10℃至40℃，相对湿度不大于80% 靶材料 钨反射靶 工作方式 电脑控制全自动，间隙作业方式，不切断电源时最大工作时间5min，超过5分钟自动分段工作 9.1.2 X射线探伤机工作原理 X射线实时成像检测系统是新一代的无损检测设备，以数字实时成像的技术，取代传统的拍片方式。通过X射线管产生的X射线透过被检测物体后衰减，由图象增强器接收并转换成数字信号，利用半导体传感技术、计算机图像处理技术和信息处理技术，将检测图像直接显示在显示器屏幕上，可显示出材料内部的缺陷性质、大小、位置等信息，按照有关标准对检测结果进行缺陷等级评定，从而达到无损检测的目的。 X射线机主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由阴极和阳极组成。阴极通常是装在聚焦杯中的钨灯丝，阳极靶则根据需要，可由不同的材料制成各种形状，一般用高原子序数的难熔金属，如钨、铂、金、钽等制成。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度。这些高速电子到达靶面被靶突然阻挡从而产生X射线。典型的X射线管结构图见图9-1。 图9-1典型的X射线管结构图 9.1.3 X射线探伤工艺流程及产污节点 图9-2 X射线实时成像探伤流程图 工艺流程简述: 该公司射线探伤均在固定的探伤铅房内，将需要进行射线探伤的工件放入探伤铅房，设置适当位置，将工件待检部位调整到拍摄位置，检查无误，并将防护门关闭。然后根据探伤工件材质厚度、待检部位、检查性质等因素调节相应管电压、管电流。开启X射线探伤机，在操作室内对实时成像的数字影像给予评估。探伤完成后关闭电源，将探伤工件取出铅房，完成一次探伤。探伤工艺流程如图9-2所示。 9.2 污染源项分析 9.2.1 辐射污染源分析 X射线: 由X射线探伤机的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。本项目使用的X射线探伤机只有在开机并处于出线状态时，曝光状态，才会发出X射线。因此，在开机曝光期间，X射线成为污染环境的主要污染因子。 根据厂家提供数据及 GBZ/T 250-2014《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》，X射线管电压为150kV、160kV 及2mm铝 铅过滤条件下的 X射线距辐射源（靶点）1m 处输出量 H0及泄漏辐射剂量率HL见表 9-3。 表 9-2 X射线输出量及泄漏辐射剂量率一览表 管电压 过滤条件 输出量H0 mGy▪m2/(mA▪min) 泄露辐射剂量率HL μSv/h 150kV 2mm铝 18.3 2.5×103 160kV 2mm铝 28.7 2.5×103 9.2.2 非辐射污染源分析 （1） 臭氧和氮氧化物 该公司X射线探伤机产生的X射线能使空气电离，会产生少量臭氧和氮氧化物，臭氧在空气中短时间可自动分解为氧气，1号机器产生的少量臭氧和氮氧化物可通过机械排放方式排出探伤室外环境，因此本项目X射线探伤机正常运行时产生少量的臭氧和氮氧化物对周围环境影响较小。 （2）固体废物 X射线实时成像检测系统采用计算机成像，不涉及洗片，无废（定）显影液及胶片的产生。故进行探伤无固体废物产生。

# 表10辐射安全与防护

10.1项目安全设施 10.1.1 工作场所布局及分区管理 公司X 射线探伤铅房，是一个独立的工作场所，其东侧为砂芯存放区，南部为组芯车间，西部为清砂车间，北部为制芯车间，探伤工作人员有独立的操作位且避开了有用线束的照射方向，项目布局基本合理。车间布置图见附图三。 根据 GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、GBZ117-2015《工业 X 射线探伤放射防护要求》中关于辐射工作场所的分区规定，企业应将探伤房实体边界作为本项目的辐射防护控制区边界，将无探伤房实体边界作为本项目的辐射防护监督区边界。控制区应仅限工作人员入内，并应设置明显的电离辐射警告标志及中文警示说明电离辐射标志。监督区应设置电离辐射标志，并经常进行剂量监督，以确认是否需要专门的防护措施。 10.1.2 工作场所辐射屏蔽设计 X射线实时成像检测系统自配有射线防护系统（铅房），是一个独立的工作场所。工件门设有门-机联锁安全装置。检测工作人员有独立的操作位且避开了有用线束的照射方向，项目布局基本合理。检测室布局图见附图四，铅房屏蔽设计参数见表10-1。 表10-1 1号铅房屏蔽设计参数一览表 内容 参数 铅当量 铅房规格尺寸 东西长2000mm×南北宽1900mm×高2200mm / 门洞 南北长1500mm×东西宽700mm / 工件门 南北长1700mm×东西宽900mm / 电缆孔 直径120mm、U型 / 通风装置 有 / 迷道 无 / 屏 蔽 厚 度 东墙（屏蔽墙主射面） 2mm钢+10mm铅+2mm钢 10.42mmPb 其他墙体 2mm钢+8mm铅+2mm钢 8.34mmPb 顶棚 2mm钢+7mm铅+2mm钢 7.30mmPb 地板 2mm钢+7mm铅+2mm钢 7.30mmPb 工件门（北） 2mm钢+8mm铅+2mm钢 8.34mmPb 表10-2 2号机器铅房屏蔽设计参数一览表 内容 参数 铅当量 铅房规格尺寸 东西长1700mm×南北宽1600mm×高1950mm / 门洞 南北长1470mm×东西宽540mm / 工件门 南北长1600mm×东西宽650mm / 电缆孔 1#直径50mm、2#直径50mm，U型 / 通风装置 无 / 迷道 无 / 屏 蔽 厚 度 东墙（屏蔽墙主射面） 3mm钢+8mm铅+3mm钢 8.35mmPb 其他墙体 3mm钢+5mm铅+3mm钢 5.28mmPb 顶棚 3mm钢+5mm铅+3mm钢 5.28mmPb 地板 3mm钢+5mm铅+3mm钢 5.28mmPb 工件门（北） 3mm钢+5mm铅+3mm钢 5.28mmPb 10.1.2 工作场所污染防治措施 X 射线数字成像检测系统自有污染防治设施及措施： （1）探伤房外设有射线辐射标志，铅房上部安装有双色射线报警灯。 （2）探伤房门为电动房门，门横向开合，门与 X 射线高压控制电路联锁，独立的安全开关可防止门在检测过程中打开、或在门打开或未关好时启动射线。 （3）在探伤房内、探伤房外设有现场监控系统，以用于监控工件摆放位置是否合理，同时可以监测房门位置，确保人员安全。 （4）在控制台及铅房内设有紧停开关，当遇到紧急情况需要立即停止照射，只要按动按钮，除控制柜和真空电源外的大部分高、低压同时被切断，照射立即结束。所有紧停开关应均设有自锁装置，按下后不会自动复原，必须释放紧停按钮开关后才能恢复供电进入正常工作状态。 除了上述污染防治设施及措施外，企业还应采取以下措施： （1）探伤房房外须设置电离辐射警告标志，并用中文注明“当心电离辐射”，墙外 1m 处设置警戒线，告诫无关人员不得靠近。相关辐射环境管理规章制度应张贴于工作现场处。 （2）公司须给每位辐射工作人员配备个人剂量计和报警仪。探伤工作人员在工作期间应佩戴个人剂量计和报警仪。 （3）加强 X 射线探伤装置的检查和维护——每次工作前应进行日检，并定期检查。 （4）加强射线设备的维护负责，每年至少维护一次。设备维护应由受过专业培训的工作人员或设备制造商进行，并应做好设备维护记录。

10.2三废的治理 本项目没有放射性三废产生。 根据X射线的原理可知X射线探伤机只在工作时产生射线，造成室内空气电离，产生少量的臭氧和氮氧化物，对环境产生影响较小。 根据《工业X 射线探伤放射防护要求》GBZ117-2015：“探伤室应设置机械通风装置,排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于3次”。由于本项目探伤室为整体铅房，体积较小，非一般意义上的探伤室，进行探伤作业时，工作人员只需在探伤铅房外将工件放入铅房内，人员无需进入，其中的臭氧和氮氧化物不会对人体造成损害。

# 表11环境影响分析

11.1建设阶段对环境的影响 由于X射线探伤机只有在开机工作时才会产生辐射，其产生的射线是随机器的开关而产生、消失。在X射线探伤机建设过程中不会对周围环境造成影响，也无放射性废气、废水及固体废物产生。 11.2运行阶段对环境的影响 本项目通过理论计算的评价方法来预测X射线探伤机投入使用时的辐射环境影响。 11.2.1计算公式及参数的选取 根据GBZ/T250-2014《工业X射线探伤室屏蔽规范》相关公式计算。 主线束屏蔽厚度计算 关注点的剂量率H（μSv/h）按式（1）计算： ………………(1) 式中： I─X 射线探伤装置在最高管电压下的1号最大管电流，单位为毫安（mA）； H0─距辐射源点（靶点） 1m 处输出量，μSv•m2/(mA•h)，以mSv•m2/(mA•min)为单位的值乘以6×104，见附录表B.1； B—屏蔽透射因子； R—距辐射源点（靶点）至关注点的距离,单位为米（m）。 （2）泄漏辐射和散射辐射屏蔽厚度计算 ①辐射屏蔽透射因子B按式(2)计算： ………………(2) 式中： X—屏蔽物质厚度，与取相同的单位； TVL—见附录B表B.2。 ②泄漏辐射屏蔽的估算方法如下： 泄漏辐射在关注点的剂量率 ，单位为微希每小时(μSv/h)： ………………(3) 式中： B—屏蔽透射因子； R—距辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为米（m）； HL—距靶点 1m 处 X 射线管组装体的泄漏辐射剂量率，单位为微希每小时 (μSv/h)见表1。 TVL—见附录 B表B.2。 ③散射辐射屏蔽的估算方法如下： 关注点的散射辐射剂量率 （μSv/h）按式(4)计算： ………………(4) I—X 射线探伤装置在最高管电压下的1号最大管电流，单位为毫安（mA）； H0— 距 辐 射 源 点 （ 靶 点 ） 1m 处 输 出 量 ， μSv•m2/(mA•h) ，以mSv•m2/(mA•min)为单位的值乘以 6×104，见附录表 B.1； B—屏蔽透射因子； F—R0处的辐射野面积，单位为平方米（m2）； α—散射因子，入射辐射被单位（1m2）散射体散射在距其1m处的散射辐射剂量率与该面积上的入射辐射剂量率的比。与散射物质有关，在未获得相应物质 的值时，可以水的 值保守估计，见附录 B表B.3； R0—辐射源点（靶点）至探伤工件的距离，单位为米（m）； RS—散射体至关注点的距离，单位为米（m）。 （3）年有效剂量计算： ………………(5) 式中： P年— 年有效剂量，mSv/a； H — 关注点剂量率，μSv/h； U — 使用因子； T — 居留因子； t — 年工作时间，h/a。 11.2.2 X射线数字成像检测系统铅房屏蔽效果的估算 表11-1 1号机器有用线束在关注点产生剂量率计算一览表 关注点 I HO B R H mA μSv•m2/(mA•h) / m μSv/h 东墙外30cm处 10 28.7×6×104 1.36×10-10 1.64 8.71×10-4 表11-2 2号机器有用线束在关注点产生剂量率计算一览表 关注点 I HO B R H mA μSv•m2/(mA•h) / m μSv/h 东墙外30cm处 3 18.3×6×104 2.05×10-9 1.64 2.51×10-3 表11-3 1号机器泄露辐射在关注点产生剂量率计算一览表 关注点 X TVL HL R B H mm mm μSv/h m / μSv/h 南墙外30cm处 8.34 1.048 2.5×103 1.17 1.1×10-8 2.01×10-5 西墙外30cm处 8.34 1.048 0.99 1.1×10-8 2.81×10-5 北墙外30cm处 8.34 1.048 1.39 1.1×10-8 1.42×10-5 顶棚外30cm处 7.30 1.048 1.75 9.9×10-8 8.08×10-5 表11-4 2号机器泄露辐射在关注点产生剂量率计算一览表 关注点 X TVL HL R B H mm mm μSv/h m / μSv/h 南墙外30cm处 5.28 0.96 2.5×103 1.13 2.74×10-6 2.15×10-5 东墙外30cm处 5.28 0.96 0.60 2.74×10-6 7.64×10-5 北墙外30cm处 5.28 0.96 0.71 2.74×10-6 5.46×10-5 顶棚外30cm处 5.28 0.96 1.17 2.74×10-6 2.01×10-5 表11-5 1号机器散射辐射在关注点产生剂量率计算一览表 关注点 X TVL I H0 RS B H mm mm mA μSv/h m / / μSv/h 南墙外30cm处 8.34 0.96 10 18.3×6×104 1.17 0.02 2.05×10-9 3.29×10-4 东墙外30cm处 8.34 0.99 2.05×10-9 4.59×10-4 北墙外30cm处 8.34 1.39 2.05×10-9 2.33×10-4 顶棚外30cm处 7.30 1.75 2.26×10-8 1.47×10-4 表11-6 2号机器散射辐射在关注点产生剂量率计算一览表 关注点 X TVL I H0 RS B H mm mm mA μSv/h m / / μSv/h 南墙外30cm处 5.28 0.96 3 18.3×6×104 1.13 0.02 2.74×10-6 1.41×10-1 东墙外30cm处 5.28 0.96 0.60 2.74×10-6 5.01×10-1 北墙外30cm处 5.28 0.96 0.71 2.74×10-6 3.58×10-1 顶棚外30cm处 5.28 0.96 1.17 2.74×10-6 1.32×10-1 11.2.3 铅房屏蔽设计符合性分析 表11-7 1号机器铅房屏蔽效果统计一览表 关注点 需屏蔽的辐射源 H（μSv/h） 最高剂量率限值要求（μSv/h） 屏蔽效果 西墙外30cm处 有用线束 8.71×10-4 2.5 满足 南墙外30cm处 泄露辐射 散射辐射 3.49×10-4 满足 东墙外30cm处 泄露辐射 散射辐射 4.87×10-4 满足 北墙外30cm处 泄露辐射 散射辐射 2.46×10-4 满足 顶棚外30cm处 泄露辐射 散射辐射 2.28×10-4 满足 表11-8 2号机器铅房屏蔽效果统计一览表 关注点 需屏蔽的辐射源 H（μSv/h） 最高剂量率限值要求（μSv/h） 屏蔽效果 西墙外30cm处 有用线束 2.51×10-3 2.5 满足 南墙外30cm处 泄露辐射 散射辐射 1.41×10-1 满足 东墙外30cm处 泄露辐射 散射辐射 5.01×10-1 满足 北墙外30cm处 泄露辐射 散射辐射 3.58×10-1 满足 顶棚外30cm处 泄露辐射 散射辐射 1.32×10-1 满足 表11-7，11-8计算结果表明 X射线成像检测系统作业时，该系统防护屏蔽性能满足《工业X射线探伤放射防护要求》GBZ117-2015规定的关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h要求。 11.2.4受照计量分析 表11-9 1号机器辐射工作人员和公众年有效剂量保守估算一览表 关注点 距离（m） 剂量率H（μSv/h） 使用因子U 居留因子T 探伤时间 t 年有效剂量（mSv/h） 周剂量 （μSv/h） 铅房西侧操作位（辐射工作人员） 1.94 5.79×10-2 1 1 2000 h/a 30h/周 1.21×10-1 1.88×10-3 探伤室东侧（公众） 4.90 6.21×10-3 1 1 1.24×10-2 1.86×10-4 探伤室南侧（公众） 3.96 1.27×10-2 1 1 3.08×10-2 4.62×10-4 探伤室北侧（公众） 2.05 5.64×10-2 1 1 1.15×10-1 1.57×10-3 表11-10 2号机器辐射工作人员和公众年有效剂量保守估算一览表 关注点 距离（m） 剂量率H （μSv/h） 使用因子 U 居留因子T 探伤时间t 年有效剂量（mSv/h） 铅房西侧操作位（辐射工作人员） 1.5 2.58×10-4 1 1 240h/a 6.25×10-2 探伤室东侧（公众） 2.20 4.47×10-2 1 1 1.07×10-2 探伤室南侧（公众） 3.96 1.37×10-2 1 1 3.29×10-3 探伤室西侧（公众） 2.01 4.38×10-2 1 1 1.04×10-2 探伤室北侧（公众） 3.56 1.75×10-2 1 1 4.20×10-3 表11-9,11-10估算结果表明 1）辐射工作人员 本项目共配置2名辐射工作人员轮流完成探伤工作，根据建设单位检测工作量，X射线机每天开机4h，每周工作5天，按每年300天计算。根据计算结果可知，X射线机在正常运行时，其辐射剂量率与环境背景检测数据相当，辐射工作人员不会受到额外剂量照射，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量限值要求以及项目管理目标中对辐射工作人员剂量约束值5mSv/a的要求。 2）公众成员 X射线实时成像检测系统开机工作时，将开启工作灯光警示装置，告诫车间其它工作人员不要在探伤室周围停留，铅房周围1m处应划黄色警戒线，告诫无关人员不得靠近，各项辐射环境管理规章制度应张贴于工作现场处。因此公众人员一般不会进入厂区内。故其他工作人员和公众人员也不会受到额外的辐射照射，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量限值要求和项目管理目标中对公众成员剂量约束值0.25mSv/a的要求。 11.2.5其他废物排放对环境影响分析 铅房排放的臭氧和NOx排放量小，而且辐射工作人员在探伤作业时不进入铅房内。因此对周围环境及人员健康影响很小。 11.3事故影响分析 11.3.1 事故工况 公司拟建的X射线数字成像检测系统属于Ⅱ类射线装置，可能的事故工况主要有以下几种情况： （1）X射线检测系统作业时，门-机联锁失效，铅工件门未完全关闭，X射线泄露，给周围人员造成意外照射。或在门-机联锁失效起期间探伤，工作人员误打开工件门，使其受到额外的照射。 （2）人为故意引起的辐射照射。 （3）辐射工作人员未发现铅房内仍有人员滞留情况下即开始无损检测作业，致使人员受到意外照射。 11.3.2 事故后果 X射线数字成像检测系统属于Ⅱ类射线装置，为中危险射线装置，事故可能引起急性放射性损伤。长时间、大剂量照射甚至导致死亡。 11.3.3 事故预防措施 为了杜绝事故发生，公司分析事故发生的原因，此类事故大部分是忽视辐射安全管理，违规操作造成的辐射事故。为有效预防各类辐射事故发生，建议企业采取以下事故预防措施： （1）制定辐射事故应急预案，做好辐射事故应急处置工作。 （2）企业内部加强辐射安全管理，管理人员定期开展监督检查。 （3）必须进行门-机联锁装置的定期检查，严格按照操作规程进行作业，确保安全。每天无损检测作业前，检查确认辐射安全联锁、急停开关、视频监控、探伤机完好性等各项安全措施，避免联锁失灵等设施设备事故。杜绝联锁装置旁路情况下开机操作。 发生辐射事故时，事故单位应当立即切断电源、保护现场，并立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要的防范措施，并在2小时内填报《辐射事故初始报告表》。对于发生的误照射事故，应首先向当地环境保护部门报告，造成或可能造成超剂量照射的，还应当同时向当地卫生行政部门报告。对于射线装置被盗事故还应向公安部门报告。

# 表12辐射安全管理

12.1辐射安全与环境保护管理类机构的设置 浙江前进暖通科技股份有限公司需要成立相应的辐射安全管理机构，并以文件形式明确了各成员管理职责。

12.2辐射安全管理制规章制度 12.2.1 辐射安全管理制度 X 射线数字成像检测系统属于新建项目，按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等的要求，公司需要制定以下规章制度： （1）《辐射防护安全管理工作制度》 （2）《射线设备安全操作规程》 （3）《辐射工作人员岗位职责》 （4）《射线设备台帐登记管理制度》 （5）《自行检查和年度评估制度》 （6）《设备检修和维护制度》 （7）《监测方案》 （8）《辐射事故应急预案》 （9）《辐射防护和安全保卫制度》 （10）《辐射工作人员健康管理和培训制度》 上述制度须符合国家法律法规的要求且企业应根据实际生产情况不断补充完善各种辐射环境管理规章制度，相关辐射安全管理规章制度应张贴于工作现场。 12.2.2 安全培训及健康管理 （1）公司应对本项目至少配备2名辐射工作人员，辐射工作人员应参加有资质单位组织的辐射安全与防护培训并取得初级以上培训合格证后方可上岗。 （2）辐射工作人员应配备个人剂量计，个人剂量计每3个月送有资质单位检测一次，建立个人剂量档案，并加强档案管理。 （3）公司应组织辐射工作人员进行上岗前的职业健康检查，放射工作人员在岗期间职业健康检查的周期为 1 年～2 年，但不得超过 2 年，必要时，可适当增加检查次数。辐射工作人员离开工作岗位的也应进行职业健康检查。企业应在工作人员年满 75 岁之前，为他们保存职业照射记录。在工作人员停止辐射工作后，其照射记录至少要保存 30 年。

12.3辐射监测 12.3.1 监测仪器 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》及《工业 X 射线探伤放射防护要求》等要求，使用Ⅱ类射线装置的单位应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。企业应为辐射工作人员配备个人剂量计、个人剂量报警仪进入铅房时应随身配带。同时企业应配有辐射剂量仪以及相应的防护用品等。 12.3.2 监测方案 公司须定期(每年一次)请有资质的单位对X射线探伤室周围环境进行辐射环境监测，建立监测技术档案。监测资料每年年底向当地环保局上报备案。 （1）监测频度：每年常规检测一次。 （2）监测范围：探伤室屏蔽墙外、工件门及缝隙处、工作人员操作室以及周围评价范围内等。 （3）监测项目：X-γ辐射剂量率。 （4）监测记录应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存。

12.4辐射事故应急 浙江前进暖通科技股份有限公司应针对 X 射线检测系统可能产生的辐射事故情况制定事故应急预案，应急预案内容应包括： （1）应急机构和职责分工； （2）应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备； （3）应急演习计划及应急程序、联系人员及联系电话等； （4）辐射事故分级与应急响应措施； （5）辐射事故调查、报告和处理程序。 发生辐射事故时，公司应立即启动本单位的辐射事故的应急预案，采取应急措施，并在事故发生 2 小时内向当地县（市、区）或者设区的市环境保护部门、公安部门报送辐射事故初始报告；造成或者可能造成人员辐射伤害的，还应同时向当地向卫生部门报告。 因此，公司应按相关法律法规规定，完善并加强管理，使射线装置始终处于受控状态。

# 表13结论与建议

13.1结论 13.1.1实践的正当性 浙江前进暖通科技股份有限公司在其厂区内购置2套X射线探伤机（其中1套仅在订单量大时使用）的目的是为了实现对其产品的无损检测，以确保其产品质量。X射线检测系统运行时所致辐射工作人员和周围公众的“剂量限值”的要求。因此，只要按规范操作，该公司使用X射线探伤机符合辐射防护“正当实践”的原则，公司使用X射线探伤机的目的是正当可行的。 13.1.2 选址、布局的合理性 浙江前进暖通科技股份有限公司租用浙江前进有色金属铸造有限公司的厂房并拟在厂房内购置2套X射线数字成像检测系统（其中一套仅在订单量大时使用）用于对焊接板、焊接塞、热交换器的无损检测，该公司只在探伤室内进行探伤工作。X射线探伤室位于厂房内东部，其北侧为砂芯存放区，西部为制芯车间，北部为浇铸车间，东部为清砂车间。检测系统50m范围内没有居民区等环境敏感目标。项目选址基本合理。 X射线探伤机项目地理位置见图8-3。公司拟建的X射线探伤机位于公司厂房内X射线探伤室，是一个独立的工作场所。探伤工作人员有独立的操作位并避开了有用线束的照射方向，因此本项目布局设计基本合理。 13.1.3 辐射防护屏蔽能力 理论计算结果可知，X射线探伤机正常运行时系统辐射防护屏蔽性能满足《工业X射线探伤放射防护要求》GBZ117-2015中相关规定要求（关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h；职业工作人员周剂量参考控制水平不大于100μSv/周，公众周剂量参考控制水平不大于5μSv/周）。 13.1.4 辐射防护安全措施 企业应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。射线装置使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 X射线探伤室应设有射线防护系统及现场监控系统，有门机安全联锁装置、工作指示灯、“当心电离辐射”警告标志等；探伤室内及控制台均应安装紧急停机按钮，以确保出现紧急事故时，能立即停止照射；探伤室外需设置电离辐射警告标志，并用中文注明“当心电离辐射”，墙外1m处设置警戒线，告诫无关人员不得靠近；在控制台及放射室内应设有紧停开关，当遇到紧急情况需要立即停止照射；辐射工作场所应设有机械通风设施，工作期间应保证机械通风的正常运行，以降低室内臭氧和氮氧化物的浓度；企业应对辐射安全防护设施定期检查，以确保有效性；企业还应当配备辐射剂量仪、个人剂量计及个人剂量报警仪，以便及时对X射线探伤机环境辐射水平进行监测、发现异常。 13.1.5 辐射环境影响结论 根据计算结果，本项目X射线辐射工作人员和周围公众成员年受照有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理项目限值的要求（职业人员年剂量约束值不超过5mSv），公众年剂量约束值不超过0.25mSv。 13.1.6 辐射环境管理制度 公司已经成立了辐射防护安全管理机构，并以文件的形式明确了各成员管理职责。还须制定《辐射防护安全管理工作制度》《射线设备安全操作规程》《辐射工作人员岗位职责》《射线设备台账登记管理制度》《自行检查和年度评估制度》《设备检修和维护制度》《监测方案》《辐射事故应急预案》《辐射防护和安全保卫制度》《辐射工作人员健康管理和培训制度》等。 上述制度须符合国家法律法规的要求且企业应根据实际生产情况不断补充完善各种辐射环境管理规章制度，相关辐射安全管理规章制度应张贴于工作现场。 13.1.7 安全培训及健康管理 （1）公司应组织辐射工作人员参加有资质单位组织的辐射安全与防护培训并取得初级以上培训合格证后方可上岗，并按照要求每四年参加一次复训。 （2）公司辐射工作人员均须配备个人剂量计，个人剂量计没3个月送有资质单位检测一次，建立个人剂量档案，并加强档案管理。 （3）公司应组织辐射工作人员进行上岗前的职业健康检查，放射工作人员在岗期间职业健康检查的周期为1年～2年，但不得超过2年，必要时，可适当增加检查次数。辐射工作人员离开工作岗位的也应进行职业健康检查。企业应在工作人员年满75岁之前，为他们保存职业照射记录。在工作人员停止辐射工作后，其照射记录至少要保存30年。 综上所述，浙江前进暖通科技股份有限公司拟建的X射线实时成像检测系统应用项目在落实本评价报告所提出的各项污染防治措施和辐射管理计划后，该公司将具备与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和辐射安全防护措施，其X射线探伤机运行时对周围环境产生的影响符合辐射环境保护的要求，故从辐射环境保护角度论证，该项目的建设是可行的。

建议和承诺（主要指出还存在的问题及改进措施或承诺。） （1）建设项目竣工后，企业应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。企业在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，企业应当依法向社会公开验收报告。 （2）该项目运行后，企业应强化内部管理监督，培育单位安全文化，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。 （3）公司应加强对本单位射线装置安全和防护状况的日常检查；应当对本单位的射线装置的安全和防护状况进行年度评估。发现安全隐患的，应当立即进行整改。 （4）公司应建立有关工作台账：射线装置的设备台帐、防护用品和监测仪器台帐、设备使用登记、维护维修记录、日常工作检查记录等，加强档案管理。

# 附图一  项目地理位置图

# 附图二  项目周围环境概况示意图

# 附图三  车间布置图

# 附图四  检测室布局图

# 附图五  铅房设计图

# 附图六  评价范围示意图

附图七  探伤工作场所分区管理示意图

# 附件一 营业执照

# 附件二 厂房租赁合同

# 附件三 一般类项目环评批复

# 附件四 一般类项目验收批复

# 附件五 环评委托书

# 附件六 产品合格书

# 附件七 辐射环境本底检测报告

# 附件八 专家意见表

# 附件九 修改清单

浙江前进暖通科技股份有限公司

X射线实时成像检测系统应用项目修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化探伤铅房的电缆孔，门缝搭接等屏蔽措施说明。 | 已修改P17 |
| 2 | 完善探伤铅房的屏蔽符合性说明。 | 已修改P19 |
| 3 | 完善实时成像检测系统运行期的辐射环境影响分析。 | 已修改P27 |

# 附表：建设项目环评审批基础信息表

| 建设项目环评审批基础信息表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： | 浙江前进暖通科技股份有限公司 | 填表人（签字）： |  | 项目经办人（签字): |  |
| 建设 项目 | 项目名称 | X射线实时成像检测系统应用项目 | 建设内容规模 | 建设内容：工业探伤 规模：2台X射线实时成像检测系统（其中1台仅在订单量大时使用） 计量单位：台 |
|  | 项目代码1 | / |  |  |
|  | 建设地点 | 缙云县壶镇工业园锦绣路18号 | 计划开工时间 | 2017年9月 |
|  | 项目建设周期（月） | 1.0 | 预计投产时间 | 2017年10月 |
|  | 环境影响评价行业类别 | W核与辐射：198、核技术利用建设项目 | 国民经济行业类型2 | C34通用设备制造 |
|  | 建设性质 | ■新建（迁建） □改、扩建 □技术改造 | 项目申请类别 | ■新报项目□不予批准后再次申报项目 □超5年重新申报项目□变动项目 |
|  | 现有工程排污许可证编号 （改、扩建项目） | ■不需开展□已开展并通过审查 |  |  |
|  | 规划环评开展情况 | / | 规划环评文件名 | / |
|  | 规划环评审查机关 | / | 规划环评审查意见文号 | / |
|  | 建设地点中心坐标3 （非线性工程） | 经度 | 120.130444 | 纬度 | 28.475976 | 环境影响评价文件类别 | □环境影响报告书■环境影响报告表 |
|  | 建设地点坐标（线性工程） | 起点经度 | / | 起点纬度 | / | 终点经度 | / | 终点纬度 | / | 工程长度 （千米） | / |
|  | 总投资（万元） | 150.00 | 环保投资（万元） | 20.00 | 所占比例（%） | 6.70 |
| 建设 单位 | 单位名称 | 浙江前进暖通科技股份有限公司 | 法人代表 | 杨杰 | 评价单位 | 单位名称 | 浙江问鼎环境工程有限公司 | 证书编号 | 国环评证乙字第2053号 |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） | 91331100MA28J1L67R | 联系电话 | 15869221321 |  | 环评文件项目负责人 | 袁向红 | 联系电话 | 0571-87207864 |
|  | 通讯地址 | 缙云县壶镇工业园锦绣路18号 | 技术负责人 | 吕惠群 |  | 通讯地址 | 杭州市西湖区双龙街199号金色西溪商务中心3号楼三楼 |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 | 现有工程（已建在建） | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程（已有+在建+拟建或调整变更） | 排放方式 |
|  |  | ①实际排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量 （吨/年） | ⑦排放增减量 （吨/年） |  |
|  | 废水 | 废水量（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | ■不排放 □间接排放：□市政管网 □集中式工业污水处理厂 □直接排放：受纳水体 |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 | 影响及主要措施 | 名称 | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用规模（公顷） | 生态保护措施 |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建 |
|  | 饮用水水源保护区（地表）） |  |  |  |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建 |
|  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  |  |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建 |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建 |